## Slide 1
<number>
Gas Electron Multiplier
Dal Seminario di Silvia Franchino
GEM
Principi di funzionamento ed alcune applicazioni dei rivelatori
Notes: <number>

## Slide 2
<number>
Sommario:
1) Principio di funzionamento dei rivelatori GEM e multi-GEM
3) Possibilità di impiego
2) Caratteristiche dei rivelatori a GEM
Notes: <number>

## Slide 3
<number>
Materiale isolante rivestito da entrambe le parti da un sottile foglio metallico e "bucato" (attraverso tecniche litografiche) con una matrice regolare ad alta densità di fori (50-100/mm2)
Geometria tipica: supporto isolante: 50 µm Kapton, foglio conduttore: 5 µm Cu, diametro fori: 70 µm, distanza 140 µm
70 µm
140 µm
Gas Electron Multiplier - GEM
Notes: <number>

## Slide 4: i fori visti da vicino
<number>
70 µm
55 µm
5 µm
50 µm
Geometria standard Doppio-Conica
rivestimento di rame
supporto di kapton
sezione trasversale
Notes: <number>

## Slide 5
<number>
zona di DERIVA
zona di INDUZIONE
-VD
-VTOP
-VBOT
VGEM
GEM
catodo
elettrodo di lettura
--GEM all'interno di un rivelatore a geometria piana, come elemento di amplificazione;
simulazione di moltiplicazione a valanga
linee di campo elettrico
--Gradiente di potenziale ai capi del GEM;
-- le linee del campo elettrico sono concentrate all'interno dei fori e viene raggiunto limite per la moltiplicazione a valanga
-- gli elettroni rilasciati nella zona di deriva da una particella ionizzante derivano all'interno dei fori del GEM, subiscono il processo di moltiplicazione a valanga e vengono trasferiti sull'elettrodo di lettura;
--Sono ottenuti guadagni di 104 in regime proporzionale e con le comuni miscele di gas.
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO dei rivelatori a gas con amplificatori GEM
3mm
1-2 mm
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
Ideati da Sauli nel 1996
alta frequenza di conteggio (>105mm-2s-1)
eccellente risoluzione spaziale ~60 μm rms, 1mm 2D
buona capacità di imaging (possibilità di segmentazione 2D dell'elettrodo di lettura)
possibilità di operazione in campo magnetico date le piccole dimensioni della zona di deriva
area sensibile molto elevata
geometria flessibile
CARATTERISTICHE:
basso costo
riduzione della probabilità di scariche mettendo in cascata più elementi (multi-GEM)
indipendenza tra zona di moltiplicazione e zona di lettura del segnale
Notes: <number>

## Slide 7: SEGNALE ELETTRICO VELOCE
<number>
il segnale è dovuto solamente al contributo degli elettroni;
NO segnale ioni --> risoluzione temporale molto buona
possibilità di impiego per alte frequenze di conteggio
S1
S2
S3
S4
Induction gap
e-
e-
I+
Ar-CO2 70-30

## Slide 8
<number>
multi GEM

## Slide 9
<number>
Geometria di rivelatori a multi GEM:
GEM Triplo
elettrodo di lettura
GEM 1
GEM 2
GEM 3
catodo
GEM Doppio
elettrodo di lettura
GEM 1
GEM 2
catodo
La tensione è suddivisa tra gli elettrodi per mezzo di un partitore resistivo.
cascata di due o più GEM all'interno dello stesso gas
3mm
1-2 mm

## Slide 10
<number>
ULTERIORI VANTAGGI RISPETTO AL SINGOLO GEM:
1) guadagni più elevati (107) con tensioni più basse
3) riduzione del ritorno verso il catodo di ioni e fotoni
4) alti guadagni (105) in gas nobili puri anche ad alta pressione
2) bassa probabilità di scariche anche con intensi flussi di particelle
5) possibilità di rivelazione di fotone singolo con ottima risoluzione temporale (ns)
riduzione aging

## Slide 11
<number>
Studio del meccanismo di moltiplicazione a valanga in gas nobili ad alta pressione in un rivelatore 3-GEM
Confronto tra i coeficienti di Townsend misurati ad alta pressione (αH) e quelli disponibili in letteratura (αL), misurati a bassa pressione
2) come valore di campo elettrico si considera quello simulato al centro del foro EGEM=63KV/cm per un ΔVGEM=500V
Hp: 1) la moltiplicazione procede in campo uniforme all'interno del foro del GEM e per una ampiezza pari alla distanza tra i due elettrodi ai capi del foglio di GEM (d=50μm);
G: guadagno totale misurato per un rivelatore a 3GEM;
M: guadagno di ogni singolo GEM, ricavato dalla formula misurando G
ε: efficienza di trsferimento della carica da un GEM al successivo (1/3)
Parametro da confrontare con αL/P
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
Possibilità di impiego:
1) rivelatori ad alto rate per esperimenti di alta energia ( HERA-b COMPASS, LHC-b, TOTEM)
7) fotomoltiplicatori a gas con amplificatore GEM
3) rivelatori "non aging" operanti con miscele di gas nobile puro
2) rivelatori di end-cup per camere a proiezione temporale (TPC)
4) rivelatori criogenici per ricerca di neutrini e materia oscura
8) RICH
6) imaging per medicina
5) rivelatori di neutroni

## Slide 13
<number>
TOTEM

## Slide 14
<number>
TPC
vantaggio rispetto alla normale TPC: gli ioni sono catturati sul GEM --> riduzione dei tempi morti

## Slide 15
<number>
IMAGING 2-D:
possibilità di impiego di rivelatori a multi-GEM nel campo della medicina

## Slide 16: Lettura del segnale
<number>
catodo
-- segmentando l'anodo con strip in direzioni diverse --> letura 2D
-- gli elettrodi di lettura sono a potenziale di terra
-- possibilità di una rapida lettura del segnale indotto sull'elettrodo inferiore del GEM per eventuale trigger
Notes: <number>

## Slide 17
<number>

## Slide 18
<number>

## Slide 19
<number>

## Slide 20
<number>

## Slide 21
<number>

## Slide 22
<number>
Radiografia di un pipistrello effettuata con raggi X da 8 KeV
32 mm
dimensioni pixel:
50x50 μm2

## Slide 23
<number>
FOTOMOLTIPLICATORE A MULTI-GEM

## Slide 24
<number>
impiego nei RICH
possibile utilizzo in campo magnetico
possibilità di rivelazione di singoli fotoelettroni
sensibile alla posizione
molto rapido
insensibile alla direzione di incidenza del fotone

## Slide 25
<number>
Processi fisici nel fotomoltiplicatore a GEM:
riduzione di QE rispetto ai PM a vuoto
se i fotoni e gli ioni ritornano sul fotocatodo provocano impulsi ritardati, aging
carica dell'isolante ed instabilità di guadagno (aumenta E,G)
limite alla riduzione della distanza tra i fori
pregio dei multi-GEM: cattura di ioni sull'elettrodo
impulsi ritardati, scariche. Limitazione al Gmax

## Slide 26
<number>
FOTOCATODO SEMITRASPARENTE
FOTOCATODO RIFLETTENTE
Per evitare il ritorno di fotoni sul fotocatodo si sta studiando una alternativa: il fotomoltiplicatore a fotocatodo riflettente
Riduce effetti dovuti al ritorno di fotoni sul catodo
Più pratico da fabbricare
Area attiva ridotta dalla presenza dei fori (80%)
Effetto dannoso degli ioni sul fotocatodo
Maggiore QE rispetto al fotocatodo semitrasparente

## Slide 27
<number>
Trasferimento degli elettroni
necessario valutare con cura questi aspetti soprattutto per la rivelazione di singoli fotoelettroni
efficienza di trasferimento: rapporto tra numero di elettroni focalizzati all'interno dei fori del GEM e quelli raccolti sull'elettrodo superiore
1) geometria dei fori del GEM (diametro, spaziatura)
3) configurazione del campo elettrico da entrambi i lati del foglio GEM
2) processi di trasporto degli elettroni nel gas (diffusione trasversale: funzione di P, tipo di gas, intensità campo elettrico nel volume di deriva)
efficienza di collezione: rapporto tra numero di elettroni che vengono raccolti sull'elettrodo di lettura e quelli catturati dall'elettrodo inferiore del GEM
PERDITA
Di ELETTRONI
Guadagno Effettivo =
/
Guadagno reale: non considerando le perdite di elettroni sull'elettrodo inferiore

## Slide 28
<number>
l'efficienza di estrazione decresce ber bassi valori del campo di trasporto a causa della peggiore capacità di estrazione degli elettroni dal lato inferiore del GEM
L'efficienza di trasferimento decresce per alti valori del campo di deriva a causa della defocalizzazione delle linee di forza del campo elettrico fuori dai fori
Studi di efficienza al variare del campo elettrico:
Configurazione ottimale: bassi campi elettrici nella zona di deriva e alti campi all'uscita del GEM

## Slide 29
<number>
Linee di campo simulate con GARFIELD
S. Bachmann et al, Charge amplification and transfer processes in the gas electron multiplier Nucl. Instr. and Meth. A438(1999)376
basso campo di deriva
alto campo di trasporto
Con questa configurazione di campi elettrici tutte le linee di campo dal volume di deriva entrano nei fori del GEM --> efficienza di trasferimento ~ 100%
qui gli elettroni sono persi

## Slide 30
<number>
Operazione in campo magnetico
S. Bachmann et al, Charge amplification and transfer processes in the gas electron multiplier Nucl. Instr. and Meth. A438(1999)376
B perpendicolare alla direzione di deriva
con opportuna scelta dei campo elettrici è ancora possibile ottenere una buona efficienza di trasferimento

## Slide 31
<number>
Valuazione di G al variare del diametro dei fori
Il guadagno aumenta notevolmente al diminuire del diamtro dei fori
effetti di saturazione: raccolta di elettoni sull'elettrodo inferiore del GEM quando diametro < spessore foglio di GEM

## Slide 32
<number>
e + A
A+ + 2e
ionizzazione da impatto
A*+ e
eccitazione
A + hv
diseccitazione
A* + A --> A2+ + e
ionizzazione associativa
ki
ke
kr
1 / τ
A: atomo di gas neutro
A+: ione atomico
A2+ : ione molecolare
k, 1/ τ : frequenza dei vari processi
Interazione di e- con atomi del gas
Produce un elettrone nello stato finale e provoca il progredire della valanga. Possibile responsabile della violazione dello scaling E/P ad alta pressione
Si ricava un'ulteriore dipendenza dalla pressione come riscontrato dai dati sperimentali; >P --> > Kr perchè aumenta la probabilità che l'atomo eccitato incontri un altro atomo nel tempo di vita medio di diseccitazione.
>P --> > numero di e- secondari ed incremento di αH/P
ipotesi: a pressioni basse 1/τ >> Kr.

## Slide 33
<number>
Fine